Accuvac

Entriegelung und Entnahme aus der Wandhalterung

Zubehör vorhanden? (2+2 Absaugkatheter, Yankauer- Katheter, Adapter für Vakuummatratze)

Einwegbehältersystem, Wechsel

Absaugschlauch mit Fingertig und A-Katheter oder Yankauer-Katheter

Vorsicht bei falschem Anschluss der Schläuche (Gerätedefekt)

Pro

Tasten, Anzeigen

blinken = eingestelltes Vakuum, leuchten = erreichtes Vakuum

Einschalten kurz drücken, ausschalten lang drücken

Funktionskontrolle:

Zubehör?

Beschädigungen?

Ladekontrolleuchte leuchtet?

aus der Halterung nehmen

Fingertipp verschließen

Testtaste 3s halten, Akkuanzeige, Piepton, 3 grüne LEDs und 1 piepton = OK, 2 Töne und eine oder mehrere rote LED = nicht bestanden

Anleitung im Info-Arciv unter „Accuvac_Pro_Lite“ zu finden

Rescue

Tasten, Anzeigen

blinken = eingestelltes Vakuum, leuchten = erreichtes Vakuum

Einschalten kurz drücken, ausschalten lang drücken

Funktionskontrolle:

Zubehör?

Beschädigungen?

Ladekontrolleuchte leuchtet?

aus der Halterung nehmen

Fingertipp verrschließen

Einschalten -0,8Bar anwählen, Vakkum muss innerhalb von 20sec. aufgebaut sein

Fingertipp öffnen (Pumpe läuft wieder an)

-0,3Bar anwählen, Fingertipp verschließen

Pumpe stoppt

-0,2Bar anwählen

Pumpe darf 10s nicht anlaufen

Pumpe ausschalten

Anleitung ist im Info-Arciv unter „Accuvac“ zu finden