AxonLap epoc BGA ITW

Update 2x pro Jahr ist pflicht, muss per WLAn oder SD-Karte erfolgen

erste Kontrolle pro Woche (Low- und / High im Wechsel)

zweite Kontrolle auf der Karte

jede Karte nur 1x nutzbar, Kosten ca. 10€ pro Karte, abgelaufene Karten dürfen nurnoch für Übungszwecke verwendet werden (es werden keine Werte mehr angezeigt)

Scan oder Eingabe eines Barcoces (oder ENR) möglich

Kalibrierung ohne Karte ca. 3 min

Spritze einstecken, dabei um ca. 45° Drehen, Luftfrei einspritzen bis Gerät meldet dass ausreichend, benötigte Menge ca. 2,5ml, Lufteinschlüsse sind unbedingt zu vermeiden!

nach Einschieben der Karte muss die Messung innerhalb von 5 Minuten beginnen (nach Ende der Kalibrierung)

Werteanzeige:

weiß = OK

orange/ gelb = außerhalb Nornbereich

rot = Norm überschritten

Kapillarblut kann nur mit original Röhrchen gemessen wreden (die haben und bekommen wir nicht)

Kosten: ca. 4000€ Bedienteil + ca. 4000€ Messeinheit (Listenpreise)

Akkulaufzeit ca. 4h bei durchgängiger Nutzung

waagerechte Fläche zum Betrieb, im Straßenverkehr nurzbar, nicht beim Flug!

Ausdruck der Ergebnisse über BT-Drucker im FZ möglich

Speicher: bis zu 1000 Messungen, Export auf SD und USB möglich

Karten nicht im Kühlschrank aufbewaren (Kondenswasser), max. Temperatur 30°C

Qualitätskontrolle muss in den Kühlschrank

BF hält 4 Geräte vor, Johaniter 1

Testung erfolgt durch Medizintechnik, die Besatzungen tauschen nur die Geräte in der MED-Technik

Messablauf: Anmelden → Karte rein → summen, Test → dann auf Anweisung Probenmaterial aufbringen → Ton und Bild sagt STOPP → Messung → automatischen Anzeige der Ergebnisse