C3 Grundfunktionen

Zubehör (Elektroden, 3 Manschetten, Kindersensor, Rasierer, Papier, Patches)

tgl. Test

Gerät aus Halterung nehmen

Sichtkontrolle

Zubehör komplett?

Einschalten, Fehlermeldungen?

Uhrzeit prüfen

Module zerlegen, Funkverbindung OK?

Manuell, Test=Ja, 200J, Schock

Ausschalten, Ladehalterung, Ladung OK?

SpO2

Saubere Finger

kein Nagellack

ggf am Ohr

NIBD

richtige Manschettengröße - auf die „Range“ achten !

Markierung an der Arterie

richtige Höhe der Manschette

keine Kleidung unter der Manschette

automatische Messungen

Umschaltung Kind / Erwachsen / Kleinkind

Ansichten

EKG bei NIBD = bessere Auswertbarkeit da C3 „weiß“ wann Puls kommen müsste

EKG

Ruhe-EKG

20Hz- Filter reduziert Patientenzittern

Fehlerquelle: vorkonektierte Elektroden trocknen aus

Fehlerquelle: elektr. Einstreuungen (Heizdecke, Bahn) = Artefakte → Filter einschalten (40Hz statt 150Hz Obergrenze)

Patientendaten müssen nur bei Interpretation des EKG durch den C3 angegeben werden, haben wir aber nicht

EKG-Ausdruck enthält zusätzlich Abl.II für 10s und Tabelle mit Werten P,PQ, etc.

Laufzeit-EKG (Abl.II über gesamte Einsatzdauer, Zoom+/- 12,5-50mm/s)

Co2-Messung / Kapnometrie

aktivierung

Wert und Kurve

hinter dem Filter

eigentlich nicht vorkonektiert da nicht mehr verpackt, Verschmutzung?

NICHT am Kabel ziehen, kostet 1000€

Kabel nicht im Betrieb ziehen! Stromspitzen (Alle anderen Kabel OK)

Einheit der CO2- Achse kann umgeschaltet werden

Papierwechsel

Druckerpapier rollt nach vorne ab (Karos sichtbar)

li + re vorsichtig zudrücken, Hebel federt hoch

Alarme und Alarmgrenzen

Alarme blau - gelb - rot

CF-Karte (fast) voll = Gerät nicht mehr einsatzbereit

es findet keine Aufzeichnung mehr statt = keine Historie, keine Auswertungen

120s Alarmstopp = Gefahr, mit Bedacht benutzen

Historie / Trend

Protokolle / Ausdrucke

Einsatzarchiv (Einsatztaste lang)

Screenshot (Druckertaste lang)

Ereignistaste

kurzer Druck = +/- werden aufgezeichnet

lange Druck = Supra und Cordarex im Protokoll protokollieren (aber kein EKG)

Desinfektion: nebelfeucht!