Oxylog VE300

Modelle

NEF + RTW: Plusversion → Einwegschlauchsystem (2 Messleitungen)

Stromversorgung im Fz, Dauerladen OK, max 14 Tage ohne Laden

O2-Umschalter eingebaut, bei ext. Versorgung kl. Flasche zudrehen da höherer Druck Priorität hat

Flaschenwechsel, O2 Nippel beachten

Einschalten → 3-Schritt-Bedienung

Kind/Erwachsen

Beatmungsform

VC (wie Oxylog1000)

CPAP

Rea-Modus

BIPAP

Beatmung starten

Türkies = Wert / Einstellung veränderbar

Alarme: blau, gelb, rot

Alarmeinstellungen

weitere Einstellungen (%O2 etc.)

Blaue Statusleister

Infos

X → zurück

III- taste → zurück

Anzeigeumschaltung Beatmungsdruck, Druckkurve, Flowkurve

Taste zum Wenden des Displays

Beatmung pausieren (Einstellungen bleiben erhalten): grüne Taste, Standby und Bestätigen

Wechsel der Beatmungsform = Verlust der Einstellungen

Hauptmenü → oben Rechts um auf Einstellungen zu gelangen (Helligkeit, Lautstärke, Mehrweg/Einweg-Schlauch, Logbuch, QR-Code (Bedienungsanleitung), Test/ Kalibrierung

Test bei bei Einwegschläuchen ohne Schlauch, bei Mehrwegschläuchen mit

Ausschalten

Beatmungsformen:

CPAP

PS zuschaltbar, dann Trigger und Rampe auswählbar, Erweitert: Apnoe-Beatmung auswählbar (diese muss manuell wieder beendet werden)

CPR: wie VC jedoch ohne PEEP, ohne Alarme, Beatmung wird zwischen den Thoraxkompressionen durchgeführt

PC BIPAP: Druckkontrollierte Beatmung